高温老化柜采购项目招标公告

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1.1 | 招标人名称：航天科技控股集团股份有限公司 地 址： 哈尔滨市哈平西路45号 电 话：0451-86810073 联 系 人：高成鼎 |
| 1.2 | 项目名称：高温老化柜采购项目 |
| 二、招标文件 |
| 1 | 投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应当在投标截止时间5日前一次性全部提出，同时提交相应的证明材料，否则不予受理。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 1 | 资格标准： 1、投标人须具有国内独立法人资格，有效期内的营业执照、组织代码证、税务登记证、开户许可证； 2、在企业经营范围包括但不限于液体包装机械设备的生产、销售、开发相关内容的单位； 3、必须提供相关的销售业绩的材料证明（近三年销售业绩，不少于2项）； 4、本项目不接受联合体投标。 投标人还需提供以下资格证明文件： ①近三年资产负债表、利润表、现金流量表及年度审计报告复印件； ②近三年业绩及客户名称及联系方式 |
| 2 | 投标报价：现场交货及安装调试价及工程费（交钥匙工程） 含相关费用：运输费、保险费、安装费、培训费和一切伴随服务费。 |
| 3 | 投标有效期：90日历天 |
| 4 | 副本的份数：4份 投标文件电子版：1份，随纸质文件密封（贴好封条并盖章标明启用日期）。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 1 | 投标文件递交至：哈尔滨市平房区哈平西路45号（请用顺丰快递） 投标截止时间：2017年08月28日 |
| 五、开标及评标 |
| 1 | 开标时间：2017年8月28日9:00（北京时间） 开标地点：黑龙江省哈尔滨市哈平西路45号航天科技工业园 地址：哈尔滨市哈平西路45号 |
| 2 | 评标方法和标准： 技术打分（权重60%）与价格打分（权重40%）相结合的方式。 投标人对评委会要求澄清的问题，所作的解释不能使评标委员会满意的，按不符合招标文件的要求进行评价。 |

合同特殊条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买 方：航天科技控股集团股份有限公司 卖 方：中标方 交货地点：黑龙江省哈尔滨市哈平西路45号 |
| 2 | 交货方式：现场交货 |
| 3 | 付款条件及方式： （1）合同生效后，买方向卖方支付合同总价30%的预付款； （2）设备到现场安装完成, 买方向卖方支付合同总价 60% （4）质保期满后，买方向卖方支付合同总价 10%的余款。 （5）本项目需开具 17%增值税发票，在设备验收后提供全额发票。 |
| 4 | 维修与更换缺陷部件的期限：在使用过程中出现问题，卖方在接到买方通知后，必须在4小时内通过电话指导买方维修人员进行维修，如仍无法解决，24小时内卖方服务人员必须到达现场处理。 |
| 5 | 质量保证期：自本项目设备正式通过验收之日起的12个月内，凡因设计、工艺、制造、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵以及出现事故均由中标方负责，并免费为招标人及时进行修理、更换，并应在收到招标人通知之日起24小时内开始修理更换工作，应在2天内修复设备，否则按合同有关条款执行。所更换的零件保证期应重新计算，自修复正常运转之日算起12个月。 |
| 6 | 知识产权：乙方提供的设备应具有知识产权权限，如甲方在日后使用中因知识产权发生纠纷，应由乙方全权负责。 |
| 7 | 验收标准：国家或行业相关标准，满足标书中所有技术标准及合同中的技术协议 |
| 8 | 质保金金额：合同总额10%（质保期满后，无质量问题支付质保金） |
| 9 | 卖方通知送达地址：航天科技控股集团股份有限公司（哈尔滨市哈平西路45号） |

高温老化柜技术要求

*一、重要功能要求：

- 整体柜，9个箱体，可独立控制，单表进行高温老化。

- 启动后，老化箱开门，断开加热输出和仪表电源，关门后，自动二次重启，接通加热输出和仪表电源。

- 使用温度范围：RT+5～80 ℃，单箱升至设置最大温度时间小于30min。

- 开门方式：内部抽屉式，带有观察窗（尺寸300*200mm），侧开门。

- 升、降温方式：循环风，自然降温。

- 温度和老化时间实时显示，老化时间，老化温度和计时起始温度可自行设定，时间到自动停止。

- 具有安全保护功能，并有声光报警功能。

- 符合行业测试相关标准。

*二、高温老化柜的主要参数

| 序号 | 要求 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度参数 | 常用温度：RT+5～80 ℃； 升温时间：≤ 30min（至80 ℃）； 温度波动度：±0.5℃； 温度均匀度：≤±2℃。 控制精度：0.1℃ |
| 2 | 使用环境 | 室内使用； 环境温度：10℃-40℃； 环境湿度：小于85%。 |
| 3 | 柜体结构要求 | 整体式，含有9个老化箱，带脚轮，方便移动； 柜体（含控制）外尺寸不大于 W2600×H1900×D1000mm; 箱体外壁使用1.2mm冷轧钢板静电喷塑，内壁使用SUS304不锈钢板，填充材料保温性能好； 单个老化箱内部有效尺寸能够满足放置尺寸W450*H250*D200（最大仪表尺寸）的仪表老化； 内部抽屉托架平板能够承受重量大于15kg，可固定仪表安装夹具，并能方便更换，首套仪表夹具由厂家提供； 仪表夹具采用表面防锈绝缘处理，并耐高温，底色为黑色，最大尺寸满足最大尺寸仪表放置，且通用性强，并能够满足面向仪表约90度放置； 箱门及开门方式：内部抽屉式 带有观察窗（尺寸300*200mm），侧开门，关门后能够看清内部仪表工作状态； 拉出的抽屉再带仪表和夹具使用的情况下，不能够产生形变，使用寿命长； 门密封材料抗老化，耐高温； 具有卸压功能，保持箱体内外压力一致； 留有直径50mm测试孔，用于引入老化信号线； 提供稳压电源（0~32V可调 10A），并预留9个老化信号源放置空间； 柜体安装方式采用拼装方式，不允许有现场切割工艺出现； 如有独立控制柜尺寸高度和厚度与老化柜体保持一致； 控制柜面板上，9个箱体的控制按钮和指示灯以单箱为单位独立布局，合理分布，行列分明，并有指示标识字样； 控制柜面板上三箱高启动按钮度适宜，下三箱的启动按钮不易过低，方便操作人员操作； 附设计效果图； 有维修照明。 |
| 4 | 控制方式要求 | 9个箱体能够独立开关控制，明确单箱功率、总功率； 每个老化箱的老化温度，老化时间，计时起始温度能够独立设置，老化时间到停止老化； 每个老化箱体温度和时间能够实时显示； 每个老化箱都具有工作指示灯，能够区分工作，非工作和报警状态； 启动后，老化箱开门，断开加热输出和仪表电源，关门后，自动二次重启，接通加热输出和仪表电源； 能够24小时连续工作，噪声：≤72dB。 |
| 5 | 安全功能要求 | 加热器四周加防火隔热材料，300℃不燃烧； 具有声光报警功能； 防过流或短路功能； 具有超温保护和防干烧功能； 具有急停按钮，可切断设备所有电源； 符合行业相关测试标准。 |
| 6 | 安装条件 | 动力电电压：三相五线制 390V~420V(请做好防护） |
| 7 |  | 请明确用电功率，以备安装。 |
| 8 | 交货周期/付款方式 | 请明确付款方式及供货周期 |
| 9 | 培训及售后服务 | 供方负责安装调试操作介绍，直到需方员工独立操作为止。并明确质保期限及售后服务承诺等。 |
| 10 | 计量检定报告 | 投标时应提供设备质量合格证明材料，并提供国家认可资质第三方检测机构出具的合格的计量检定测试报告。 |

其他：

- 照明：试验箱应配备照明功能，其采用的方式、照明位置在方案中描述；

- 方案中应列出主要电子电气元件的品牌、型号、厂家。

- 投标公司简介、主要客户群名单及联系方式。

*三、主要部件规格

列出设备主要部件的品牌、型号、原厂地、功率等：

四、注意事项

1、	在投标时，请在公司产品技术特点上着重说明，在评标时加以酌情考虑。

2、	除主机外，请列出设备其他的选项，及常用备品备件及维修价格，单独列出价格表，供参考。

3.   投标时应提供以上各项中涉及物品的产品样本、技术规格、订货号、独立报价等图文资料。

4.   设备维护保养要求

设备维护保养周期长，操作简单，维护部位少，供应商负责对所提供设备进行终身维护。

5. 标方应提供的技术资料

5.1  设备电压等级和功率；外形尺寸和净重；包装尺寸和总重量等，以及其他保证设备运行的外部条件。

5.2 交货前7天，提供设备的安装条件(安装图)和使用环境要求。

﹡5.3 应提供与操作、维修、检验和测试有关的所有技术资料。一般应包括:

a)  合格证。

b)  出厂检验报告。

c)	操作手册（电气、机械、控制系统）。

d)	维修手册（电气、机械、控制系统）。

e)  控制系统编程手册。

f)  设备参数手册。

g)  接口文本及传输软件。

h)  基础图、总图、部件装配图、电气原理图。

i)  零部件、配件及易损件清单。

j)  原产地证明。

5.4  以上技术资料，合同签订后，提供光盘及纸质文件（中英文）各二套。

6.   服务及培训

6.1  服务

设备到达买方后，买方通知卖方，在5个日历天内，卖方应到达现场进行安装调试和验收，在合同规定的时间内，达到买方使用要求。

6.2   培训

6.2.1 在买方现场对买方操作、维修、编程人员进行不少于一天的培训，直至达到买方人员正常使用设备为止。

6.3  安装调试检验培训及技术服务分项报价并记入投标总价。

﹡7.  质量保证

设备必须是用最新的技术、最新的工艺、最新的材料制成的最新产品，验收合格投入正常运行后，整机免费保修1年。

8.   验收标准和验收程序

8.1   提供设备出厂合格证一份。

8.2   提供验收标准

8.3   验收程序

8.3.1   在买方工厂调试完毕、检验合格、培训后，进行最终验收并试运行，验收合格后，双方签署验收报告。

8.3.2   验收期间,不免除质保期内卖方应负的责任。

9   包装要求

9.1  包装箱应防潮、防氧化、防振，适于长途海陆空运输和整体吊装。

9.2  经销商应对运输质量负责，确保货物平安运到指定地点。

﹡10   售后服务

10.1   保修期内

10.1.1  保修期内,非买方原因造成的设备损坏、控制系统损坏及由此所造成的经济损失，由卖方负责。

10.1.2   设备验收后，在收到用户故障信息后，24小时内响应，5个工作日内排除故障。

﹡10.1.3   制造商或经销商在中国大陆设有所供商品备件库。

﹡10.1.4   提供一年的易损件和备品备件。

10.1.5  提供所供商品备件代码和报价。

10.2   保修期过后

10.2.1  制造商或经销商应至少保持5年的备件提供能力, 并作出相应承诺。

10.2.2  提供所供商品备件明细（包括价格及编码）

10.2.3  提供维修价格取费标准。